附件2

- 品名：流式细胞分析分选系统

数量：1台

主要技术参数指标及要求：

★（一）采购配置及附件

1.流式细胞分选仪主机 1套；

2.中文装机软件1套；

3.装机试剂1套；

4.单克隆分选装置1套（含垂直分选）；

（二）、设备主要用途

主要用于复杂细胞样本中同时快速分析分选纯化出一种或几种目标细胞，在干细胞、免疫细胞、血液细胞、肿瘤细胞、神经细胞、病毒和其它所有低含量稀有细胞的高端研究中必不可少。

（三）、主要技术参数指标及要求

1.光学性能：

★1.1激光器：≥4根固态激光器，具备≥4个激光孔。包括：405 nm（功率≥90mW）、488 nm（功率≥50mW）、640±2 nm（功率≥100mW）、561nm（功率≥30mW）。（提供产品彩页资料或者第三方检测机构出具的检测报告作为证明材料）

▲1.2散射光分辨率：最低可分辨≤80nm的聚苯乙烯标准颗粒（需提供国家级第三方检测机构出具的检测报告作为证明材料，报告中需体现最小检测颗粒数据符合本条参数要求）。

▲1.3分光方式：采用波分多路复用器(WDM)或粗波分多路复用器（CWDM）光学传输模块，全带通滤光片，光信号传导至雪崩光电二极管检测器。

1.4激发检测模式：采用石英杯激发检测模式。

1.5荧光补偿：具有全自动补偿能力，可通过细胞或微球进行补偿。可在线或脱机补偿，结果仍可同时显示补偿及未补偿的情况，具备荧光数据智能补偿库（需满足荧光通道增益或者电压改变，荧光通道之间的补偿矩阵数值自动更新）。

▲1.6荧光灵敏度：FITC：<20MESF、PE：<5MESF、APC<5MESF（需提供国家级第三方检测机构出具的检测报告作为证明材料，报告中需体现最小灵敏度符合本条参数要求）。

1.7实验全程（光路校准和分选液滴延迟的校准）只需要一种质控微球做质控。（提供产品技术白皮书或产品彩页资料或者第三方检测机构出具的检测报告作为证明材料）。

1.8信号精度：≥24bit。可实现结果无损放大，复杂群落及差别微小的群落划门分析及分选。

1.9荧光通道增益/电压调节：具备≥3000个不同参数设置档位，且连续可调。

2. 液流系统性能：

2.1 全自动进样，至少包括具备排气泡、样品混匀、反冲、清洗功能。

★2.2在线气泡检测器，可在管空时自动检测并停止取样，避免气泡进入流动池增加操作难度（提供产品彩页资料或者第三方检测机构出具的检测报告作为证明材料）；

2.3鞘液系统：与100µm纳米陶瓷喷嘴相匹配的鞘液系统，稳定可调（需提供产品彩页资料或产品说明书或者操作软件截图）。

★2.4内置泵系统，为系统提供压力和真空，无须外接压力和真空装置（内置泵需提供产品技术白皮书或产品彩页资料或者第三方检测机构出具的检测报告作为证明材料）。

2.5具备自动液滴延迟（Drop Delay）调节计算功能，计算功能自动完成，液滴断点自动监控功能。

2.6 生物安全报警：分选的液体到达分选收集管体积上限，系统软件以文字和声音自动报警。

2.7样本流速调节：具备≥60个不同流速调节档位，且档位之间连续可调，对应不同的上样速度。（0.2分）

3.分选性能：

3.1 分析速度：最大有效分析速度≥40,000events/s，分选纯度：最大分选速度≥30,000events/s。

▲3.2 分选效率监控：当分选效率低于40%时，系统自动报警提醒，避免目的细胞的损失（提供产品技术白皮书或产品彩页资料或者第三方检测机构出具的检测报告作为证明材料）。

3.3具备4路分选功能：至少同时具备富集、纯度、单细胞3种分选模式还具备混合分选模式，多路分选时，每路分选液流可单独设置不同分选模式，以适应不同目标含量细胞同时分选。

▲3.4侧群干细胞(SP)检测能力:投标配置可满足基于Hoechst33342染色的侧群干细胞(SP)检测（提供≥1篇使用投标型号的产品所发表的文献证明，文献内容中需体现侧群（SP）细胞检测的实验结果图，并提供文献下载链接）。

3.5具备回收模式分选：4路分选过程中，不满足分选模式的目的细胞所在液滴可以被实时回收到指定收集管。

4.克隆分选：

★4.1 具备不加电垂直分选功能，分选液滴不带电垂直下落，增加分选定位准确度，适应多孔板、深孔板分选，提高细胞活性（提供产品产品彩页资料或者第三方检测机构出具的检测报告作为证明材料）。

4.2具备自动分选设置功能：自动监控并调节分选设置，无需进行复杂的分选设置和操作即可完成实验，且设定液滴延迟不需要微球调节。

4.3软件具备图形展示：软件具备快捷键功能，X轴自选参数，Y轴可选择多个其他参数，一键建立多张散点图，无需手动单张建图。

- 品名：倒置荧光显微镜

数量：1台

主要技术参数指标及要求：

1.工作条件

1.1 电源：AC220V±10V/50Hz；

1.2 环境温度：0-42℃；

1.3 相对湿度：10-80%

2.1主机

2.1.1  光学系统：无限远校正光学系统，国际标准齐焦距离≤45mm；

2.1.2  配置了明场、相差、荧光观察，

2.2 观察筒

★2.2.1 角度可调的三目观察镜筒，瞳距范围55 mm～75 mm可调。大视野，视场数FN≥25mm；

★2.2.2 配大视野目镜，10倍放大，具有屈光度调解功能，视场数≥25mm，视场区域大，方便目镜下快速搜索目标区域；

★2.3智能万能高分辨聚光镜：NA≥0.50，WD≥40mm。可上下调解聚光镜位置，以适配不同尺寸的样品和器皿。

2.4 载物台：右手低位置同轴驱动选钮的载物台，载物台圆角设计以免划伤使用者，高抗磨损性陶瓷覆盖层达到防腐作用，行程范围≥135x88mm。载物台手柄和调焦旋钮可一并单手操作。配置多种样品夹，适合直径24～68mm的培养皿，长度≤120mm的标准玻片，126mmX85mm的多孔板。

★2.5 采用10+2mm的调解机构，调焦行程≥12mm，适合于各种大样本、厚样品、厚器皿观察；Z轴精度≤5nm，提高Z轴分辨率。

2.6 物镜

★2.6.1物镜转盘≥6孔位，配置5颗高性能荧光增强型平场半复消色差物镜；

2.6.2 高性能平场半复消色差相差物镜5X (NA≥0.12  WD≥18.7mm )

★2.6.3高性能平场半复消色差相差物镜10X (NA≥0.32  WD≥11mm )

2.6.4 高性能平场半复消色差相差物镜20X (NA≥0.40  WD≥6.9mm)

2.6.5 高性能平场半复消色差相差物镜40X (NA≥0.60  WD≥3.3mm)

2.6.6 63X平场半复消色差油镜，数值孔径≥1.40，工作距离≥0.14mm

2.7 透射光源：长寿命LED光源，色温4500K±50K，寿命≥50000h。

2.8 反射光系统

★2.8.1荧光滤块转盘≥6位（孔）；

2.8.2 新型长寿命LED光源，寿命≥30000h；

2.8.3配置3个像素零漂移荧光激发滤块，满足蓝色DAPI，绿色FITC，红色RHOD的观察：

蓝色DAPI滤块: 激发：350/50nm;发射：460/50 nm

绿色FITC滤块: 激发：480/40nm;发射：527/30 nm

红色RHOD滤块：激发：545/25 nm;发射：605/70nm

2.8.4 具有荧光滤块具有光陷阱技术，有效降低杂散光的产生；

2.8.5 荧光滤块具像素零漂移功能，≤±0.5个像素点，保证拍摄多色荧光照片没有位移和变形；做多通道叠加时确保不同荧光完美叠加无偏差。

★2.8.6 荧光滤块靠磁性固定到荧光转盘，可单手更换无需工具，无需特殊的工具操作方便；

★2.8.7荧光光源调节范围0-100%，步进精度1%；

★2.8.8 独有的“6圆6方”荧光光栅，六种圆型荧光视场光栏：防止荧光淬灭；六种矩型视场光栏，适应不同CCD相机拍摄面积从而提高CCD图像信噪比。

2.9 相机：与显微镜同品牌科研级显微成像专用sCMOS，无兼容风险，用于明场及荧光图像高灵敏度捕捉

2.10.1  采集图像：支持多种型号专业CCD，CMOS，sCMOS相机。支持TWAIN接口，界面直观，操作容易，使用户更加容易的集中精力关注生物试验过程；

2.10.2 对图像中的直线显示线上灰度强度变化，从而反映图像中的变化特性；

2.10.3在图像上添加注释、箭头、标签、测量符号等功能，可以方便的表示图像中的重点关注部位；

2.10.4调节亮度、对比度、伽玛值以及灰度显示范围，并可以单独调节RGB各通道的亮度，方便地对图像添加伪彩色、改变色彩模式以及色阶位数等功能，可以改变图像分辨率、旋转图像等各种操作，支持反转、低通、高通、锐化等滤镜，使图像关注点和各荧光通道获得最佳的显示效果；

2.10.5对单荧光通道图片做色彩合成，方便显示多染标本的图像；像素零漂移技术，保证叠加图无误差；

2.10.6合成透射光和荧光通道图像，显示荧光在细胞上的定位图像

2.10.7识别硬件信息（如物镜倍数、数码放大倍数等）即可实现添加标尺功能，从而显示图像的放大比例关系；

2.10.8可以做离线白平衡、视场平整度以及背景校正等处理，便于后期图像处理

2.10.9可以对多幅视野相邻的图像做大图拼接，轻松获取高分辨率大视野图像

2.11 高配置品牌专业CUDA工作站：10核CPU( Xeon E5-2650 V3)≥2.3 GHz，内存≥64GB，高性能CUDA GPU显卡3072个内核，显存≥16GB，液晶真彩4K高清显示屏(1个)≥27寸，显示屏分辨率≥4096 x 2160，固态硬盘768GB（256+512GB），硬盘≥2T.

3.宽场高分辨率成像模块

3.1、光学硬件与数字成像结合，自动判读物镜参数，全自动控制相机及软件设置到最佳拍摄参数，同步化数字处理，去除样品非焦点平面的杂散光信号，实现荧光高分辨率成像。

3.2、全面优化系统电动外设控制时序，高分辨出图快速，拍摄后直接得到高分辨率图像，无需另外点击软件后处理。

3.3、保留真实样品信号，切换至高分辨率成像无需增加荧光照明的强度，对标本不增加额外的光毒性。

3.4、包含活细胞高分辨成像、极弱荧光动态成像、组织胚胎成像等多种高分辨模式。集成到硬件控制及成像流程中，能输出TIFF，Jpeg，AVI等多种高分辨率图像格式，无需增加额外操作。

4. 配置

4.1 倒置显微镜主机 1台

4.2 荧光光轴 1个

4.3 人机工程学三目观察镜筒 1个

4.4 10x/25大视野目镜 2个

4.5 6孔位物镜转盘 1个

4.6 高性能平场半复消色差相差物镜（5x，10x，20x，40x,63x油镜）1套，

4.7 透射光臂 1个

4.8 高分辨率聚光镜 1个

4.9 6位荧光转盘 1个

4.10 滤块（红、绿、蓝） 1套

4.11 荧光保护挡板 1个

4.12 荧光光源套件 1套

4.13 高精度载物台1个

4.14 样品夹 1套

4.15制冷相机及接口 1套

4.16软件 1套

5.17 高分辨系统模块，1套

- 品名：全波长扫描多功能读数仪

数量：1台

主要技术参数指标及要求：

★1.检测类型：微孔板、卧式比色皿（通过适配器），支持60孔以上超微量检测板

2.支持板型：6-1536 孔板

★3.应用范围：基于四光栅技术：吸收光、荧光强度、化学发光和荧光共振能量转移；模块化技术：时间分辨荧光（TRF）、AlphaScreen、荧光偏振（FP）、HTRF、活细胞成像、蛋白免疫印记检测模块

★4.光源：光谱融合照明技术(高能氙灯+高能 Auto-LED光源)，Alphascreen模块采用激光光源，光源类型可自由切换

5.温度控制：室温+4℃至45℃

6.温度均一性：± 0.75°C

7.温度准确度：±1℃@37℃

8.震荡方式：线性和圆周

9.震荡幅度：高、中、低三档可调

10.检测器：制冷PMT（增益-光子计数PMT）和硅光电二极管

11.波长选择：1nm步进

12.气体模式：内置管道，可根据通入CO2、O2、N2或预混气；

13.检测模式：终点法（所有模式）、动力学（所有模式）、全波长扫描（Abs、FI、Lum）、区域扫描（高于20*20密度/孔所有模式）

14.读取高度优化：顶部检测可自动聚焦(Z-focusing)，自动优化读取高度

▲15.检测卡盒：兼容，模块即插即用(<5 min) ，模块的升级和维修无需整机返厂，顶部具有三个卡盒卡位

▲16.活细胞成像系统和Western Blot系统：兼容

17.电脑连接方式： RS-232串口或USB两种方式

18.吸收光：

18.1.波长范围：230nm-1000nm，1nm可调

18.2.波长带宽：≤4.0nm

18.3.波长准确度：±2.0nm

18.4.波长重复性：±1nm

18.5.光度量范围：0-4.0(OD)

18.6.分光检测分辨率：0.001OD

18.7.测定准确度：＜±0.010OD±1.0%，0-2.0OD

18.8.测定精确度：＜±0.003OD±1.0%，0-2.0OD

18.9.杂散光：≤0.05%@230nm

▲18.10非温度依赖的光程校正技术：具有光程校正技术，且校正结果不随温度变化而变化

19.荧光强度：

19.1.荧光检测支持：微孔板顶部及底部检测

19.2.波长范围：250nm—850nm，1nm可调

▲19.3.带宽可调：(EX)9nm/15nm； ( EM)15nm/25nm

19.4.动态学范围：≥7个数量级

★19.5.灵敏度：≤0.5pM荧光素，96孔板顶读；≤2.5pM荧光素，96孔板底读

19.6 .荧光检测技术：Auto-LED和Auto-PMT结合技术

19.7.荧光检测PMT：双重PMT技术，增益调节和光子计数两种模式可用

20.化学发光：

20.1.化学发光检测支持：微孔板顶部检测

★20.2.波长范围：300nm—850nm，1nm可调

20.3.带宽可调：15nm/25nm

20.4.动态学范围：≥6个数量级

20.5.化学发光检测器：制冷型PMT

20.6.灵敏度：≤3pM  ATP  96孔板；≤6pM ATP  384孔板

20.7.孔间干扰：≤0.4%，白色96/384孔板

21.双通道注射器卡盒：

21.1.注射器数目：2个，内置

21.2.检测灵敏度：<20amol ATP，闪光

▲21.3.加样体积：1μl至最大孔体积，根据微孔板类型自动改变，1μl可调

★21.4.回流死体积： ≤10ul

21.5.加样准确度：<5% @ 100μl

21.6.加样精度：≤ 2% cv@ 100 μl

21.7.管路气泡自动侦测、防溢流自动侦测：支持

22.60孔以上超微量检测板

22.1.灵敏度：2 ng/μL (dsDNA)*

22.2.孔间CV: < 5%

22.3.24孔微量板：兼容8道移液器

▲22.4.64孔微量板：兼容8和16道移液器

23.检测时间：≤25秒（荧光顶读：96孔板）

24.具有光谱自动扫描优化功能:激发和发射同时扫描，3-D热图显示；

▲25.软件：数据分析软件可自动进行数据的运算及存储；可完成图表曲线制作，并可完成坐标轴的自由定义和转换，至少具有23种曲线拟合方式；完成自编公式和程序的存储及运行；

★二.配置

1. 多功能酶标仪一套（四光栅系统，包含吸收光、荧光、化学发光检测功能）

2. 双通道自动进样器一套

3. 60孔以上的超微量检测板一套

2. 数据分析处理软件一套

3. 数据处理工作站一套（i5 CPU、1T硬盘、16G内存，21寸显示器）

- 品名：荧光定量PCR仪

数量：3台

主要技术参数指标及要求：

1.样本容量:96孔；

2.适用耗材：0.2ml 96孔板、8联管，单管(乳白色管、透明管、磨砂管均可适用)；

3.检测通道:≥4；

4.适用荧光素：

1）通道1：FAM、 SYBR Green I、SYTO 9、EvaGreen、LC Green；

2）通道2：HEX, VIC, TET, JOE；

3）通道3：ROX、Texas Red；

4）通道4：Cy5；

5.反应体系：0-100μl；

6.光源：高亮长寿命免维护LED光源；

★7.荧光检测器：光电二极管（PD）作为检测器

★8.激发方式：顶部激发，提高检测精度；

★9.扫描方式：顶部扫描，4个荧光通道同时逐孔扫描，无荧光边缘效应；

10.检测时长：7秒内完成4个荧光通道96个孔位的全部检测；

11.模块控温范围：0～100℃；

12.控温技术：半导体制冷片加热制冷技术；

13.温度均匀性：≤±0.1℃；

★14.最大升温速率：≥6.1℃/s；

15.梯度温度：

1）宽度：1℃～40℃

2）温度数：12列

★16. 操控方式：

1）单机运行：≥10英寸内嵌式全彩触摸屏，仪器可脱离电脑独立运行；

2）PC直连：仪器通过点对点网络与PC连接后，利用电脑上的应用软件实现实验设置运行监控、数据分析等操作；

3）局域网接入：通过对仪器的网络参数进行设置，可将仪器接入本地局域网内，从而实现局域网内的任何一台电脑对仪器的运行监控、数据同步及分析等操作；

17.自动样本仓：样本仓可由触摸屏控制自动弹出/关闭，弹出状态时轻触样本仓可自动关闭；

18．软件分析功能：定性分析、绝对定量分析、相对定量分析、终点荧光分析、熔解曲线分析、SNP分析、高分辨率熔解曲线（HRM）等；

19.LIS功能：可导出CSV、Excel、TXT等格式，开放数据端口，同步支持与LIS系统互联；

20.报告自定义功能：预存多种行业实验报告模板；全开放式万能报表功能，用户可自定义报告内容及形式；

21.实验数据在仪器内实时保存，且具备断电再来电时自动恢复实验功能，无需等待PC电脑及软件打开，即可独立运行继续进行未完成实验，以避免实验数据丢失及试剂损失。

- 品名：普通PCR仪

数量：5台

主要技术参数指标及要求：

*1. 采用高品质超稳定镀金温控模块 ，半导体帕尔贴制冷技术

*2. 模块最大升温速度：≥7℃/S

3. 温度准确性：±0.1℃

4. 温度均一性：±0.2℃

*5.自动压力调节热盖，热盖温度范围30-110℃，适用不同规格耗材，有效防止蒸发

#6. 具有12列温度梯度功能，温度跨度30℃，设定温度30-99℃。

8. 反应体积：1–80 μL

*9. 全自动样品仓，可接自动化工作站

10.样本通量：96个

11.开放平台，兼容 96孔板、8联排管和单管等耗材

12. 10.1英寸彩色触控屏控制， 实时图形界面显示

13. 最大功率≥ 750W，为高GC含量样本、复杂二级结构扩增提供理想的反应条件

二、配置清单

主机一套

电源线。

- 品名：二氧化碳培养箱

数量：2台

主要技术参数指标及要求：

1.箱体容积 [L] ：650

2.温度显示精度 [℃ ] ：±0.1℃ (37℃ )

3.温场均匀性 [℃ ] ：±0.5℃ (37℃ / RT.20℃ )

4.加热功率 [W] ：1100

5.CO2 入口压力范围 [bar]：0.7~1.0

6.搁板数（标准 / 最大）：3/15

7.内部尺寸 [WxDxH] [mm] ：700x650x1430

8.外部尺寸 [WxDxH] [mm] ：820x780x1740

9.重量 [kg] ：230

10.温度范围：室温 +5~60℃

11.温度分辨率：0.1℃

12.干热灭菌：最高为 120℃

13.控制方式：数字 PID

14.CO2 范围：0% ~ 20%

15.CO2 精度：±0.1% (5% / 37℃ )

16.CO2 分辨率：0.1%

17.CO2 传感器：双光束红外 CO2 传感器

18.显示屏：LED 显示

19.操作面板：独立的双通道按键

20.夹套类型：气套式（六面梯度加热）

21.腔体材料：不锈钢（304）

22.标准配置

22.1.温度控制单元

22.2.二氧化碳浓度控制单元

22.3.常规型HEPA高效过滤器1个

22.4.隔板3块，带滚轮。

- 品名：转膜仪

数量：2台

主要技术参数指标及要求：

*1. 2个转印盘设计，可转印4块小胶或2块中型胶，转印程序可独立设置。

2. 转印面积15.5ⅹ11cm；

*3. 独创的高效风道散热设计，可将转印时产生的高热量有效排出，低温运行大大保障了实验可靠性，同时避免了对仪器器件的损坏；

*4. 转印速度：3分钟内完成2块小胶转印；7分钟内完成4块小胶或2块中型胶转印；

*5. 内置整合型电源，电压0-26V（1V可调），电流0-2.6A（0.1A可调）；

*6.  5寸电子触摸屏，操作方便。可实现无人模式下的程序自动运行监控；有预设程序帮助指导实验设计，并可根据实际需要人为修改程序并存储调用（历史自动存储和客户自定义存储各25组数据）；

7.电极设计：卡扣式锁紧方式配合板式电极设计，内部有贯通式弹簧压紧，确保压力及场强均一；

8.可选择快速预设程序，或手动输入转印条件；兼容传统的半干转印耗材，可进行30分钟的半干转印；兼容各种凝胶类型和浓度比例；可由用户自定义并储存程序；

9.配置清单：主机一台（包括内置电源及两个转印抽屉）.

- 品名：移液器

数量：12台

主要技术参数指标及要求：

1．※专利的人体工程学设计，面对数字显示窗，移液操作按钮后部有大面积半椭圆形防滑吸头推出按钮，长时间操作舒适省力

2．数字显示窗面对操作者，醒目易读，不同规格移液器具有不同的数字显示窗颜色，不同的颜色提示用户选用不同的吸头。

3．※吸头推出简单省力,具有螺纹式调节吸头推杆高度的专利设计，匹配市面上几乎全部吸头.使移液器对吸头的适配性更强，拓展了吸头的通用性

4．※示数窗下具有一键式校准系统，无需特殊工具，可随时对移液器进行校正。校准操作杆隐藏在移液操作按钮内，取放方便。

5. ※数值调节锁定一体式旋钮设计，移液操作按钮上含有旋转活动式卡扣盖，可避免不小心触碰导致调节数值变化。

6．※吸液单元可以互换，且吸液单元可以简单拆卸，方便清洗维护，可以高温灭菌。

7．可以121℃整支高压蒸汽灭菌。

8. ※短管、细轴适合更小尺寸的微孔管；微孔板以及微量离心管操作更为便捷；

9.气密性好，超轻滑动阻力，整支移液器重量≤88g；

10．※量程规格及技术参数：

规格        参数 刻度增量 不准确度（E%） 不精确度（CV%） 适配吸头

826.0002 0.002uL <±2.0% <1.5% Ultra10uL

826.0010 0.01uL <±1.0% <0.5% Ultra10uL

826.0020 0.02uL <±1.0% <0.5% 200uL

826.0050 0.1uL <±1.0% <0.4% 200uL

826.0100 0.1uL <±0.8% <0.2% 200uL

826.0200 0.2uL <±0.6% <0.2% 200uL

826.1000 1uL <±0.5% <0.2% 1000uL

11．※仪器机身有CE标示，需要提供IVD 98/97EEC体外诊断用医疗器械标准证书。

12. ※需提供原厂授权书。。

- 品名：细胞计数仪

数量：1台

主要技术参数指标及要求：

1.▲实验耗材：单次实验支持6样本上样检测，使用一次性细胞计数板；

2.★光学参数：10倍标准物镜，NA值不低于0.25；

3.▲检测模式：

1）明场模式，台盼蓝检测；

2）具有细胞直径修订（gating）功能，可根据样本类型，选择合适的直径范围，生成数信息，测试后可直接修改直径范围，查看不同直径细胞拍摄图片；

4.★主机系统：

1）触摸屏一体机设计，10.1寸高清及1920*1080以上彩色屏；

2）高性能电脑主机，CPU英特尔i5十二核16线程处理器，主机频率1.7GHz，内存8GB，共享GPU内存3.8GB；

3）智能操作系统，独立app模式，多点触控，图像自由缩放，便于观察单个细胞；内置功能性APP可根据客户不同样本进行自由复制、修改参数等；

4）连接接口：以太网网口，USB3.0接口两个；

5.检测浓度范围：1*104-5*107cells/mL；最佳检测浓度范围：1*106-8*106 cells/mL；

6.★细胞直径范围：2-200μm，小细胞计数功能，酵母细胞计数功能，红细胞计数功能，可以精确计数小于10μm的细胞；

7.样品体积：20μL/样品，活率测试范围0-100%，变异系数CV<5%；

8.★检测速度：单孔位3视野检测，明场<8秒，测试速度快；

9.明场照明： 白光LED照明，寿命>3万小时；

10.▲成像参数：自动对焦，实现最佳的图像采集，相机参数不低于600万像素，专业级CMOS彩色光学成像；

11.★设备内存：500G固态存诸器，，可存储90000组数据，可支持升级；

12.▲软件功能：软件内置标准细胞类型，标准的细胞识别方法，实现标准化测试分析，包括明场计数、台盼蓝计数，支持上述实验类型修改实验条件匹配多种客户样本，结团率，生长曲线，支持连接打印机打印，支持连接服务器数据传输，支持外接屏幕拓展，数据合并导出，支持网络 NTP 时间同步，软件终生免费升级；

13.数据分析：实时统计分析图片信息，结果准确度高，拥有数据库格式，结果可保存为pdf；

14.★程序：具备智能算法，内置预稀释/细胞传代计算器；具备实验类型分身设置功能，设置分身后可自定义实验名称，自定义明场及荧光通道的成像曝光参数并实时预览。

- 品名：电泳槽

数量：6台

主要技术参数指标及要求：

*1.梳子1.0 mm27齿*4排，可一次跑108个样品（含Maker）

*2.多种规格凝胶托盘任意组合（W*L）：130×130mm；130×65mm；65×130mm；65×65mm

3.14、19、27齿梳子均支持8道和12道排枪加样

4.耐高温凝胶托盘，100℃高温不变形

5.不使用橡胶密封圈，活动电极采用内嵌式设计，避免漏液

6.梳子规格：0.75mm：7+7齿/14齿、9+9齿/19齿；1.0 mm：12+12齿/27齿；1.5mm：7+7齿/14齿、9+9齿/19齿；2.0mm：3+2齿/3+3齿

7.缓冲液体积：最大可达1000ml

8.铂金电极：φ0.25mm

9.外形尺寸：300×170×80mm(L×W×H)

10.重量：2Kg

*11.可容纳1-4块手灌胶或预制胶，1小时内完成多达4块小型凝胶电泳

12.封边隔条粘固在长玻璃板上，保证玻璃板精确对齐，避免漏胶

*13.标配4个独立制胶底座，方便在狭窄实验台上灵活放置

*14.带边齿的梳子和内置脊使凝胶与空气隔绝，避免抑制凝胶聚合反应

15.兼容商品化的预制胶

16.凝胶厚度：1.0mm（标配），可选配0.75mm和1.5mm

17.长玻璃板尺寸：101×83mm

18.短玻璃板尺寸：101×73mm

19.凝胶尺寸：83×73mm

20.梳子规格：1.0mm厚, 10、15齿（标配）；0.75mm10、15齿；1.5mm10、15齿（选配）

21. 铂金电极φ0.25mm

22.外形尺寸：180×120×160mm（L ×W×H）

23.配置清单：

可容纳1-4块胶主机

5个1.0mm隔条玻璃片

10个短玻璃片

4个制胶底座

4个灌胶框

5个制胶密封垫

1个电极头电泳芯

1个蘑菇头电泳芯

1个缓冲液挡板

5个剥胶铲

1个加样架

5把1.0mm的10齿梳子

5把1.0mm的15齿梳子

带有上壳下壳电极架的主机

1把0.75mm，7+7齿/14齿梳子

1把0.75mm，9+9齿/19齿梳子

4把1.0 mm，12+12齿/27齿梳子

1把1.5mm，7+7齿/14齿梳子

1把1.5mm，9+9齿/19齿梳子

1把2.0mm，2+3齿/3+3齿

1个130×130mm托盘

1个130×65mm托盘

1个65×130mm托盘

1个65×65mm托盘

1个制胶器。

- 品名：电泳仪

数量：4台

主要技术参数指标及要求：

1.输出类型：恒压5-600V、恒流1-1200mA、恒功率1-500W

2.分辨率：电压1V、电流1mA、功率1W

3.定时范围：1min–99h59min，完全可调

4.显示方式：192×64LCD液晶显示屏，可同时显示电压、电流、功率、定时时间

*5. 自动升成功能：选定恒定值后，其余两项指标自动升成，避免了人为操作的误恒定现象

*6.微电流功能：电泳结束自动进入微电流，避免定时关机的样品扩散

7.可编程存储10种程序，每种程序可包含10个步骤

8.安全性能监测：过压、电弧、空载和荷载突变监测；过载/短路监测；

9.具有漏电保护；开路报警，断电自动恢复功能，暂停/恢复功能

*10.蛋白功能：浓缩胶后电源自动衔接分离胶，降低了人工重新设置的繁琐

11.四组并联，可同时带多个电泳槽

12.透明仪器外壳，一览内部结构

13.外形尺寸：308×242×100mm（L×W×H）

14.重量：2.6Kg。

- 品名：液氮罐

数量：1台

主要技术参数指标及要求：

1.几何容积：65L

2.口径：216mm

3.外径：575mm

4.高度：760mm

5.净重：29kg

6.静态液氮日蒸发量：0.78L

7.静态液氮保存期：83day

8.提桶数量： 4个。

9.提桶尺寸：10*10

10.提桶层数：5层。

11.2ml冻存管数量：内旋管容量 2000个（外旋管容量1620个）。

12.真空绝热性能：绝热性能优越，具备极高的温度均匀性，当罐内液氮≤5cm时，所有样本贮存温度仍能保持在-180℃以下。

13.材质及结构：高强度螺纹铝合金，轻型罐体，铝合金外表面处理及颜色，采用表面附着力优异的喷漆工艺。

14.配置：液氮罐1个、提桶数量4个、盖塞1个、锁盖1套。

选配：推车、液位报警器。

- 品名：制冰机

数量：1台

主要技术参数指标及要求：

1. 电源电压:220V

2. 制冰方式： 双螺旋挤压式

3. 制冰量 (kg/24h) :40

4. 储冰量 (kg) :15

5. 冷凝方式 :风冷

6. 耗水量(L/H) ≤1.6

7. 压缩机/制冷剂 ：进口无氟/R134a

8. 箱体外壳 :304不锈钢

9.  输入功率(w) :280

10. 箱体外形尺寸 (长X宽X高)(mm)380X543X722

11. 包装外净尺寸 (长X宽X高)(mm)457×621×770

12. 净 重(Kg) :40

13. 毛 重(Kg) :45

14. 冰型 :不规则的细小颗粒状的雪花碎冰

15. 冰型：不规则的细小颗粒状的雪花碎冰

16采用优质不锈钢外壳，防腐耐用，独立型一体式结构，紧凑简洁，节省空间。

17箱体隔热层保温效果好，延缓冰块融化。

18.采用优质高效R134a无氟压缩机，运行稳定。

19.制冰过程采用全电脑程序控制， 控制可靠，运行平稳。

☆20.采用日本技术的Hyimpo直角中空减速器电机，噪音低，运行平稳可靠。 制冰机顶部设有散热孔及风机，保证减速器电机在高温恶劣条件下也能可靠运行。

21.螺旋滚刀挤压式制冰型式，结构紧凑，实现冰、水自动分离。冰刀刃口的优化设计，使得所制冰形细小实用。

22.独特的水箱浮球式进水系统，保证无残水余水，无除冰过程、无水损耗，无残水、节水节能。

23.有冰满显示，缺水显示，故障会显示故障代码等保护性停机功能。制冰机冰满缺水时会自动停机，当来电来水时会自动开机，具有自动记忆恢复功能。

24.所制冰形为不定形的细小颗粒状雪花碎冰，冰形小，能渗入较窄间隙， 冷却速度快，冰浴效果好，专为实验室设计。

25.前部设有电源开关和功能指示灯，详细的操作说明，使用方便，各项安全指标均经电性能测试通过。